Commodity Description for Shaking Incubator (Multi-Stackable)

| Item No. | Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit) | Description | Unit | Q’ty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Shaking Incubator (Multi-Stackable) | Set | 1 |

- purpose

- 멀티 진탕 배양기는 단백질 발현 및 생산을 위한 cell의 배양에 최적화된 기기입니다.

- 다양한 cell들을 한번에 배양(Multi incubation)할 수 있습니다.

- General specifications

Description : Shaking Incubator, Multi-Stackable(3단 적재형)

3 room 개별 온도 및 shaking 설정 가능

Spring wire rack(2EA), Rubber mat rack 포함

- Performance

- 최대 3단 적재형 대용량 Incubated Shaker

- 최대 80℃, 400rpm 구현으로 다양한 분야의 실험 조건 세팅

- 온도&교반, 온도, 교반 등 3가지 동작 모드

- 기기 진동을 최소화한 Shaking 구조

- 기기의 이동/고정이 편리한 구조

- 시료 교환이 편리한 Glide-up Door

- 고하중의 시료도 안정적으로 교반

- 전자식 과열 온도 차단 시스템(A-OT, Advanced Over Temperature Limiter)독립된 정밀 온도센서 및 컨트롤러로 구성되어 보다 안전하고 확실한 과열 온도 차단

- 일반식 과승 온도 차단 시스템 (B-OT, Backup Over Temperature Limiter)

전자식 시스템 고장에 대비한 백업 장치로 전자적 오류에도 기계식으로 과승 온도를

차단

- 부드러운 교반 시작과 멈춤 기능

- Controller Lock 기능으로 오조작 방지

- 기기 동작, 에러 발생 등 모든 정보 표시

- 실시간 자가진단을 통해 장비의 이상상태 점검

- 설정 rpm/온도 대비 실제값 오차 모니터링하여 알람 발생

- 기기 불안정 발생 시 (고 rpm, 과부하, 무게 불균형 등) 자동 rpm 조정

- 시료가 놓이는 Platform의 이상 발생 감지하여 작동 정지

- 정전 이후 전원 재공급 시 직전 상태로 자동 재동작

- Specification

| Purchase Suitable Model Specifications |  |
| --- | --- |
| Temperature |  |
| Range (℃) | 주변온도 -20 to 80 (최저온도 4℃) |
| Fluctuation at 37℃ (±℃) | 0.1 |
| Variation at 37℃ (±℃) | 0.5 |
| Refrigerator (HP) | 1/6 |
| Shaking System |  |
| Motion type | Orbital |
| Speed range (rpm) | 30 to 300 |
| Max. speed per permissible load (rpm) | 1 unit only 300 (max.20kg) |
|  | Stacked units 200 (max.15kg) 150 (max.20kg) |
| Amplitude (Dia., mm) | 50.8 |
| Max. speed per amplitude (rpm) | 300 |
| Speed stability2) (rpm, %) | ±1 |
| Timer (count-down) | 999hr 59min |
| Dimension (1unit) |  |
| Chamber Volume (L) | 198 |
| Platform (WxD, mm) | 755 x 520 |
| Interior (WxDxH, mm) | 809 x 624 x 393 |
| Exterior (WxDxH, mm) | 1unit ; 1307 x 996 x 755 1unit+stand-Ⅰ or 2unit stacked ; 1307 x 996 x 1355 2unit+stand-Ⅱ stacked ; 1307 x 996 x 1655 3unit stacked ; 1307 x 996 x 1955 |

- Remarks

- 보증기간 구입일로부터 만 2년 이상.

- 장비 납품 및 설치와  IQ/OQ를 통한 validation 확인이 필요함.

- ‘위 규격서에서 명시한 제품과 동등 이상의 다른 제품 납품이 가능한 업체는 입찰에 참가할 수 있음’.